MISURE A RADIOFREQUENZA	giovedì 15 luglio 2004

Prof. Elio Bava	Primo appello AA 2003/2004

Tempo a disposizione 2 ore e 30 minuti	ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1  2  3  4  5	(crocettare)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Esercizio 1   (tempo stimato 40 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Esprimere mediante i parametri di diffusione il significato dei seguenti termini di un accoppiatore direzionale: accoppiamento diretto, accoppiamento inverso, isolamento, direttività e perdita diretta.

1b)	Si discutano le proprietà della giunzione in figura, caratterizzata dalla matrice di diffusione S.

1c)	Si calcolino le potenze nette uscenti da ogni porta in funzione della potenza d’ingresso PIN, sapendo che l’impedenza caratteristica della linea è Z0= 50  ed il carico L ha un’impedenza ZL= 45 .

1d)	Per lo schema in figura si ricavino i valori di isolamento, direttività e perdita diretta.

S=0.05ejπ0.99e−jπ200.10.99e−jπ20.05ejπ0.1000.100.99e−jπ20.100.99e−jπ20

Esercizio 1   (tempo stimato 40 m)

(continua)

Esercizio 2   (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Descrivere i metodi più usati per la misura di potenza, schematizzare i sistemi e discuterne le caratteristiche (banda di frequenza, dinamica e livelli di potenza, altri parametri utili).

Esercizio 2   (tempo stimato 20 m)

(continua)

Esercizio 3   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	In un sistema di trasmissione in crittografia caotica si trasmette un segnale a radiofrequenza (frequenza 1.5 GHz e potenza 1 nW) mascherato da un segnale caotico a larga banda, che ha le proprietà spettrali di un rumore aggiunto con densità spettrale di potenza pcaos:

pcaos=f⋅10−25 W/Hz2  per f≤1GHzbianco per f≥1GHz

Utilizzando un analizzatore di spettro a supereterodina con cifra di rumore NF=29 dB si intende visualizzare l’intero spettro di questo segnale crittografato che si estende fino a 2 GHz.

3a)	Descrivere tutte le impostazioni dello strumento per visualizzare al meglio lo spettro del segnale e del caos, con una risoluzione in frequenza pari a 1 MHz. Disegnare quindi la schermata dello strumento corrispondente, supponendo che in questo caso la banda equivalente di rumore coincida con la RBW.

3b)	Si esprima il rapporto segnale/rumore in funzione della banda di osservazione (come “rumore” si intende il caos sovrapposto al segnale).

Esercizio 3   (tempo stimato 30 m)

(continua)

Esercizio 4   (tempo stimato 40 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	L’inserzione di un attenuatore (reciproco), espressa in dB, è data dalla relazioneL=20log10εS12, dove l’errore ε, determinato dal fatto che in realtà non si misura l’attenuazione teoricaA=20log101S12 ma la perdita d’inserzione, è dato in dB daε=20log101−S11ΓG1−S22ΓL−S12S21ΓGΓL1−ΓGΓL, dove i parametri S riguardano l’attenuatore, mentre ГG e ГL sono i coefficienti di riflessione visti guardando dalle porte 1 e 2 dell’attenuatore rispettivamente verso il generatore e il carico.

Si osserva che ε è nullo se l’attenuatore è inserito tra terminazioni non riflettenti e dipende anche dal valore dell’attenuazione. Data la forma dell’espressione, se generatore e carico offrono coefficienti di riflessione costanti (per ipotesi reali e ГG = - 0,05 e ГL= 0,05) e l’attenuatore di tipo variabile mantiene per ipotesi inalterati S11= S22 = 0,1 (varia solo S12 la cui fase φ è costante), risulterà che ε sarà massimo minimo a seconda di come si combinano le fasi dei due addendi che compaiono a numeratore.

4a)	 In base alle ipotesi fatte anche sui dati numerici, calcolare per quali valori della fase φ l’errore ε è massimo o minimo.

4b) 	Immaginiamo che l’attenuatore variabile abbia una scala graduata in valori di 1/│S12│e consideriamo una variazione di attenuazione che ci fa passare da un valore iniziale │S12│i = 1 a un valore finale │S12│f =0,98. Calcolare l’errore di variazione corrispondente a questa operazione (rapporto tra la variazione di attenuazione impostata e la variazione reale), per i due valori di φ individuati nel punto a).

4c) 	Ripetere il calcolo del punto b) nel caso che sia invece │S12│f = 0,1.

4d) 	Indicare quale valore di │S12│f  introduce l’errore massimo nella variazione di attenuazione da │S12│i=1  a  │S12│f  e quindi calcolarlo.

4e) 	Ricavare l’espressione di ε (fornita sopra) ricordando che l’errore dovuto ai disadattamenti di un attenuatore si ottiene calcolando il rapporto in dB tra la potenza rivelata senza attenuatore inserito e quella rivelata con attenuatore inserito.

Esercizio 4   (tempo stimato 40 m)

(continua)

Esercizio 5   (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio)

5)	Descrivere sinteticamente il funzionamento di un sistema a 6 porte per le misure di potenza e di coefficiente di riflessione.

Esercizio 5   (tempo stimato 20 m)

(continua)

Esercizio …

(foglio aggiuntivo per eventuali esercizi “lunghi”)

Esercizio …

(foglio aggiuntivo per eventuali esercizi “lunghi”)